1 - Situação de revisão:

| Situação | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 0.0 |  | 0.0 |

2 - Objetivo:

Estabelecer a sistemática para a obtenção e controle da água reagente para o Laboratório de Análises Cínicas.

3 - Campo de Aplicação:

(  1 - Diretoria do Laboratório

(  2 - Responsável Técnico

(  3 - Supervisor Técnico

(  4 - Unidade da Garantia da Qualidade

(  5 - Chefes de Setores

(  6 - Coordenadoria da Secretaria

(  7 - Entidade Certificadora

4 - Referência:

5 - Terminologia, Definição e Símbolo:

5.1 - ÁGUA REAGENTE: exigida para testes que requerem mínima interferência e máxima precisão. Deve ser usada imediatamente após a sua produção. Sua estocagem propicia a lixiviação de materiais e/ou contaminantes orgânicos do frasco e possível contaminação por bactérias e algas. A estocagem deve ser minimizada.

5.2- ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS: Água em que a presença de bactérias é tolerada. Usada para, diluição e banhos internos de equipamentos analisadores e no preparo de corantes e reagentes.

5.3- ÁGUA DE ENXAGUE: água usada em procedimentos como lavagem e enxagüe preliminar de vidraria e obtenção de água reagente

5.4 - ÁGUA ESPECIAL: Água em que a presença de bactérias não é tolerada. Utilizada para cultura de células, HPLC e métodos de imunofluorescência.

5.5.- ÁGUA COMERCIAL: requerida para teste específico e o seu armazenamento e o transporte devem ser monitorados.

6. -  Introdução:

6.1 - A água reagente constitui o maior componente de diversos reagentes, tampões e diluentes utilizados nos testes de laboratórios clínicos. Também pode constituir um componente indireto dos testes quando e utilizada para lavar instrumentos e utensílios de laboratório, para produzir vapor para autoclaves, etc. O controle da qualidade da água reagente recomendado para laboratório clínico compreende no mínimo três parâmetros: conteúdo iônico, orgânico e contaminação microbiana.

O grau de pureza da água reagente deve ser definida nos respectivos POPs analíticos, de acordo com a sua utilização

6.2 -  Tipos de Águas Reagente:

Obs.: segundo o CLSI C3-A4 (2006) a classificação em Água Reagente Tipo 1, 2, 3 e especial foi ampliada de acordo a sua utilização.

6.2.1 - Água reagente para laboratório clínico (ARLC)

6.2.2 - Água para alimentação de equipamentos (Equipamento)

6.2.3 - Água de enxágüe e autoclavação (enxágüe)

6.2.4 - Água reagente especial (ARE)

6.2.5 - Água purificada comercial .

6.3 – (ARLC) -  exigida para testes requerem mínima interferência e máxima precisão. Deve ser usada imediatamente após a sua produção. Sua estocagem propicia a lixiviação de materiais e/ou contaminantes orgânicos do frasco e possível contaminação por bactérias e algas.

7 - Especificações dos Tipos de Águas Reagentes:

| Parâmetro da Qualidade | Especial (ARE) | Reagente (ARLC) | Equipamento | enxágüe/Autoclave/Banhos-Maria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bactérias Heterotroficas (UFC/mL) | <1 | <10 | <10 | NE |
| Coliformes totais e Escherichia coli | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resistividade (MΩ/cm a 25°C) | 18,2 | (10 | >1 | 0,1 |
| Condutividade (μmho/cm a 25°C) | 0,05 | ≤0,1 | <1,0 | 10 |
| Carbono orgânico total (TOC) ng/g (ppb) | <0,1 | <500 | <0,1 | <1 |
| Uso | Espectrometria em UV; HPLC; cromatografia líquida e demais testes com especificação de baixa concentração de CO2. | Soluções-padrão; ensaios enzimáticos IF quantitativos; eletroforese e análises eletrolíticas; preparo de meios reagentes de Cultura não esterilizáveis. | Diluições e "rinsing" de equipamentos; preparo de corantes; preparo de meios de cultura e reagentes esterilizáveis ou em conservante. | Enxagüe de de material, lavagens preliminares; Banhos-maria e autoclave. |
| Armazenamento / Recipiente | Não indicado | Não indicado | 24 horas. Renovar diariamente os tanques dos equipamentos | 1 semana. Recipiente limpo de plástico leitoso |

8 -  Equipamentos purificadores de água:  (Cada laboratório deverá escolher o seu equipamento para obtenção de sua Água Reagente.

Conjunto de filtração para obter água reagente, com  qualidade, para o Laboratório Clínico.

1 - CARCAÇA TRANSPARENTE “CUNO”, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE 25 MICRA

2 – CARCAÇA OPACA “CUNO” DE RETENÇÃO DE 3 MICRA

3 - CARCAÇA OPACA “CUNO”, COM FILTRO DE CARVÃO E DE RETENÇÃO DE 1 MICRON

4 - CARCAÇA OPACA OU TRANSPARENTE “CUNO”, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE 1 MICRON

5 - DESIONIZADOR DE LEITO MISTO, PARA OBTER ÁGUA REAGENTE TIPO II

6 - Recipiente reservatório de água destinado para captura e armazenamento temporário (diário)  A limpeza deve ser feita com pano limpo embebido em álcool a 70%.

7 - SISTEMA DE TRATAMENTO DA MILLIPORE, MILLI “Q” PLUS, ou similar, PARA OBTER ÁGUA REAGENTE ESPECIAL.

8 - Controle Interno da Qualidade

8.1 - Condutibilidade – Medição da Condutividade em Siemens  (S).  A medição é feita de forma contínua, devendo ser medida e anotada no início das atividades do Laboratório após deixar vazar 400 mL de água em recipiente (Becker plástico disponível junto a pia) a fim  de desprezar na pia; enxaguar o recipiente em que será feita a coleta com água purificada, desprezar volume usado para enxágüe.

8.2 – Controle microbiológico -  Deverá ser feito mensalmente e sempre após manutenção do equipamento. O controle microbiológico da água é definido como Unidades Formadoras de Colônia por mL de água (UFC/mL). Cada Laboratório deverá ter seu procedimento de medida.

8.3 – Conteúdo de Sílica – Deverá ser feito mensalmente.

9 -  Referências Bibliográficas:

- Bulas de Kits de testes analíticos.

10 - Controle de Registros:

Lançar os controles acima nas respectivas planilhas.

11 - Anexos:

Anexo 001.1- na água fonte: analise da água pelo fornecedor (9.1)

Anexo 001.2 - na água purificada (produto final): através das análises realizadas no laboratório (9.2)

Anexo 002.1 – Resistividade, leitura da primeira hora da manha deverá ser registra em planilha de controle (10)

Anexo 002.2 - Conteúdo de sílica (Si02) (10.1)

Anexo 003 – Controle Microbiológico